Informacija za naručioca ispitivanja

ANALIZA-  KREATIN KINAZA ( CK)

VRSTA UZORKA –serum

VRSTA EPRUVETE-bez antikolagulansa( vakutajnersacrvenimčepom )

METODA-FotometrijskaUV  ( IFCC)

VREME IZDAVANJA NALAZA-Kao hitannalazza sat vremena, a zaostalepacijente od 17-19 časovasvakidan.

SPOLJNA KONTROLA KVALITETA- Bio Rad, EQAS

INTERFERENCIJA:

- BIAS = 12% za:

- Bilirubin =1026 umol/L

- Hemoglobin = 20 g/L

- Trigliceridi = 10 mmol/L

- U veoma retkim slučajevima gamapatije, posebno tip IgM ( Waldensrtom-ova makroglobulinemija) može uzrokovati nepouzdane rezultate.

REFERENTNE VREDNOSTI:

muškarci              30 do 200

žene                 29 do 168

KLINIČKO ZNAČENJE:

Povišeno- infark t miokarda, angina pektoris, progresivnamišićnadistrofija, hipotiroidizam, plućnaembolija, miozitis.

BIOLOŠKA  VARIJABILNOST:

Povišeno:trudnoća,postmenopauza,telesni napor, povećana mišićna masa, intramuskularne injekcije, tetanus, defibrilacija srca.

Promenjeno: dnevni ritam.

Podatke o mjernoj nesigurnosti testa ljekari mogu da dobiju od načelnika Službe laboratorijske dijagnostike.